意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
一、技术要求：

（一）设备一
1. 桌面培养箱两仓式结构，专为优化配子、胚胎及囊胚培养而设计。

2. 使用预混气进行培养，可以根据实际需要调整流量。

3. 培养箱适用的环境温度范围：18℃-30℃（±1℃），腔室内温度可调范围：36℃-39℃（±1℃）。

4. 显示屏： LED显示，可实时显示每个腔室内实际温度，显示当前的气体流速

▲5. 带有2腔气体独立控制功能，任一腔体可以根据需要选择开或者关闭腔体进气功能。

6.采用上掀盖式的两个培养舱室，避免单个舱室操作时影响其他舱室中的胚胎，为胚胎营造一个良好的培养环境。

▲7. 培养箱配备带孔隔板，湿度蒸发更均匀，提供高湿度的环境。

配有两个独立控温的小型培养舱室，每舱室可放置≥6只35mm培养皿或≥3只60mm培养皿或≥2只四孔方皿。

▲9. 双层舱门设计，内门采用可视玻璃门，在不影响舱室内培养环境的条件下，可以随时对培养舱室内状况进行观察。

▲10. 干湿两用，湿式培养箱可以在内部加水自然蒸发。

▲11. 培养箱具备两个气体开关按钮，不用时可关闭通气，节省气体消耗。

两个独立舱室的顶盖具有加热功能

带有报警功能，至少具备：超温报警，低温报警，流量报警

温控精度：≤±0.1℃。

带有数据输出端口，可外接第三方监控

（二）设备二

▲1. 湿式培养：可依靠箱体内置独立无菌一次性湿化瓶对进气进行加湿与过滤

▲2. 显示屏：显示屏处于设备正前方，方便实时观察培养箱参数情况

3. 温度显示和调节：每舱室有单独的温度显示和调节，可同时显示培养箱数据

4. 重量：10kg（±2kg)
5. 供气类型：使用混合气体，混合6%二氧化碳、5%氧气、89%氮气（处于海平面时）或空气中使用高纯度6%二氧化碳

6. 供气压力： 150 kPa ± 15 kPa（21.8 磅/平方英寸± 2.2 磅/平方英寸）(1500 毫巴 ±150 毫巴)

7. 气体流速能力：每室15 ml/min至25 ml/min（±3ml/min)
8. 气体流速精确度：每室流量（正常流量）±15%，每室流量（净化）±18 ml/min

9. 培养室温度精确度： 校准点±0.2°C

10. 培养箱可进行串连：自带出气口，可直接与其他培养箱串连

▲11. 监控：培养箱自带监控软件，可同时监控≥9台设备

12. 加热方式：培养箱底板与上盖同时加热，底板采用热传导方式加热

▲13. 其他：箱体内无内置电池，或者存在可能对胚胎造成潜在风险的有害物质

    ★14. 配置清单：台式培养箱1台、聚四氟乙烯连接管1根、加湿瓶5个。 
售后服务：

设备一：整机原厂免费保修3年

设备二：整机原厂免费保修2年

商务要求：

（一）交付时间：按招标文件要求；

（二）交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

（三）交付条件：按招标文件要求；

（四）售后服务：原厂整机免费保修二年（设备二）、保修三年（设备一）（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）。
