意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
一、技术要求：

1、有效容积：≥165升

2、外壁：采用彩色涂层钢板。

▲3、内壁：抗菌材质不锈钢，内胆采用圆角设计

▲4、外门：采用彩色涂层钢板，双开门对应（可选择打开方向），外门具备加热单元防止内门发生露水凝结；内门：采用强化玻璃。

▲5、搁架数/尺寸：≥3个合金不锈钢SUS-304搁架

6、测试孔：背面处具备直径30mm测试孔（±5mm)。

7、适合环境：温度0℃～35℃，相对湿度：不高于80%RH。

▲8、加热方式：具备直接加热气套式系统，具备良好温度湿度恢复特性，同时具备外门、底盘、主加热单元三个独立控制的加热单元，确保高精度高稳定的温度环境，并且减少了由于温度分布不均造成的箱体内结露现象以及由于结露而导致污染的可能性。

9、温度/ CO2浓度显示方法：数字显示（分解能力0.1°C）

10、过滤器：0.3um，功率≥99.5%（二氧化碳用）。

11、温控范围：环境温度以上+5℃～50℃（环境温度5℃～35℃）(±1℃）。

12、温度分布均一性：±0.2℃（周围温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负荷）。

13、温度波动幅度：±0.1℃（周围温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负荷）。

14、CO2控制：ON-OFF控制系统

15、CO2传感器：热导式传感器。

16、CO2范围：0～20%

17、CO2浓度波动幅度：±0.15%（周围温度25℃，设定37℃，二氧化碳5%，无负荷）。

18、CO2的二次侧压力：29千帕G（0.3公斤/厘米2G）

19、过滤器：0.3微米，效率99.97%。

20、箱内湿度：95±5%RH（相对湿度，环境温度20°C，RH60%）。

21、报警系统：高低温报警，大于±1°C，独立上限温度警报，门未关报警、CO2浓度报警，高于1%，所有CO2浓度数字均闪烁；过热报警，手动设定（35-51 °C），过热指示灯报警，加热器关断，紫外灯故障。

22、具备远程报警接点

23、CO2连接入口：4-6mm直径管（±0.1mm)。

▲24、带玻璃分隔小门

★25、附件：至少配置3个搁板，3套搁板支架，1根气管，1个增湿盘。

二、售后服务：整机原厂免费保修3年

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修三年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）；
