意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
一、技术要求：

1、用于辅助孵化及活检。

2、由激光主机及控制分析软件等组成，激光安全等级等于或高于Class 1M。 

3、激光瞄准点可自动移动，具有多种模式的对不同位置自动连续打孔的功能，包括但不限于单点、连续直线多点、连续曲线多点、快速切断等4类发射模式，可设定并任意调整激光连续打孔路径，并一键完成。 

4、配备CCD像素≥300万，分辨率≥2000×1500，每秒帧数≥30fps。
▲5、所有部件集成在显微镜上，使用过程中无任何易损件，无需通过任何介质引导光源。

▲6、马达断电后，无需重新校准。

7、采用二极管红外线激光，激光波长：≥1400nm。 

▲8、中心聚焦能量100-250mW(±10mW)。
9、照射脉冲时间：范围：0.1-10.0ms，调节增量≥0.1ms，可发射0.1ms的激光瞬时脉冲。

10、可使用鼠标直接点击击打位置进行激光发射，无需移动显微镜载物台调整击打位点。

11、软件自带多脉冲激光自动发射功能，无需移动载物台即可调节激光击打位置完成多次脉冲击打任务。 

12、激光目标标记：使用环标记激光打孔范围，使用准星显示激光发射中心位点。 

13、单脉冲激光钻孔最大范围：≥17μm（由脉冲时间调节）。 

▲14、软件自带激光锁功能，防止误操作可能对胚胎造成的损害。

▲15、具备激光专用物鏡：配备≥22倍长焦距激光专用物镜，与霍夫曼系统兼容，可直接在激光物镜下进行卵浆内单精子注射操作。

▲16、软件含影像整理系统：实时视频展示、视频录制和回放、图像放大、生物学测量、≥3张图片的图像对比及特殊标记等功能。 

17、可由用户选择配置单脚踏板或双脚踏板进行激光发射。 

★18、至少配置有：红外激光器组件、移动单元、显微镜适配器、激光物镜、数码相机、软件、脚踏、电脑主机、无线键鼠、C接口

二、售后服务：整机原厂免费保修3年。

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修3年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）。
