意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
技术要求：

一、带纺锤体设备

1、配备研究级别倒置生物显微镜且能用于纺锤体观察。

2、物镜转换器：≥6孔物镜转换器。

3、聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：≤1μm），行程≥8mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。

▲4、机械载物台，行程可满足载玻片、35mm直径培养皿和多孔板，行程：≥50×50mm。

5、聚光镜：长工作距离万能聚光镜, N.A.≥0.4, W.D.≥43mm

6、万能平场半复消色差相差物镜4×（N.A.≥0.12, W.D.≥16mm）

7、万能平场半复消色差相差物镜10×（N.A.≥0.22, W.D.≥9mm）

8、高分辨率长工作距离平场半复消色差相差物镜20×（N.A.≥0.42, W.D.≥7mm）

9、配备加强型专用玻璃热板。

10、★配备偏光观察部件，用于纺锤体观察。

11、★配备实时的纺锤体观测系统配件，可以在每个卵浆内单精子注射操作的环节看到纺锤体出现的时间及位置，帮助操作者找到最佳的卵浆内单精子注射时间及进针方位，以达到最佳的操作效果而提高成功率。

▲12、配备电动及控制系统：可实现电动控制显微镜的主要功能

▲13、配备半电动配件，能实现物镜的电动转换、聚光镜的电动控制。

14、配备用于细胞操作的显微操作仪，机身为合金材质，油压驱动。

15、配备的显微操作系统，包括：驱动部件、控制部件、显微镜专用适配器、卡针环、装针器长度校准器、装针长度测量贴尺等。

16、▲（T轴）旋钮油压控制距离≥8mm，旋钮≤1100um/圈，机械控制最大距离≥45mm，最小刻度≤25um。

17、可调针尖角度范围：15-40°（±3°），调整针尖角度时，针尖始终在显微镜目镜的视野之内，方便找针。

18、▲具备一键复位功能，换针或者换样本时不需要再找针。

19、▲配卵母细胞操作手柄，可实现一只手同时控制注射器和操作手柄，无需切换操作。

20、配置油压注射器, 行程范围≥20毫米，控制体积≥10微升；

21、配置持针器架子≥2个，具备磁吸功能，可吸附在显微操作底板和倒置显微镜上，用于水平放置持针器。

22、更换显微操作系统无需更换生物显微镜载物台。
★23、至少配置：生物显微镜1台、聚光镜1个、物镜4个、C接口1个、电动部件控制器1个、电动转换器1个、检偏器1个、玻璃恒温热板1个、显微操作系统1个、油压注射器1个、气压注射器及单手调节定位器1个、持针器2个。

二、不带纺锤体设备
1、配备研究级别倒置生物显微镜。
2、物镜转换器：≥6孔物镜转换器

3、聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：≤1μm），行程≥8mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。

4、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离:≤46mm

5、观察镜筒：双目观察筒, 视场数≥20

6、▲机械载物台，行程可满足载玻片、35mm直径培养皿和多孔板，行程：≥50×50mm。

7、配备加强型专用玻璃热板。

8、配备用于细胞操作的显微操作，机身为合金材质，油压驱动。

9、配备的显微操作系统，包括：驱动部件、控制部件、显微镜专用适配器、卡针环、装针器长度校准器、装针长度测量贴尺等。

10、X-Y-Z三维自由移动，油管≥3套，支持X-Y-Z轴三维运动。

11、X-Y-Z轴旋钮控制距离≥8mm，旋钮≤260um/圈，最小刻度≤6um。

12、具备空间移动功能，旋转控制旋钮，可让针同时向X轴与Z轴方向移动，方便找针。

13、▲（T轴）旋钮油压控制距离≥8mm，旋钮≤1100um/圈，机械控制最大距离≥45mm，最小刻度≤25um。

14、可调针尖角度范围：15-40°（±3°），调整针尖角度时，针尖始终在显微镜目镜的视野之内，方便找针。

15、X-Y-Z三维自由移动，启停准确，无滞后或漂移现象。

16、▲具备一键复位功能，换针或者换样本时不需要再找针。

17、▲配卵母细胞操作手柄，可实现一只手同时控制注射器和操作手柄，无需切换操作。

18、配置油压注射器, 行程范围≥20毫米，控制体积≥10微升；

19、配置持针器架子≥2个，具备磁吸功能，可吸附在显微操作底板和倒置显微镜上，用于水平放置持针器。

20、更换显微操作系统无需更换生物显微镜载物台
★21、至少配置：生物显微镜 1台、聚光镜1个、物镜4个、C接口1个、玻璃恒温热板1个、显微操作系统1套、油压注射器1个、气压注射器及单手调节定位器1个、持针器2个
三、售后服务：整机原厂免费保修5年

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修五年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）。
