意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
技术要求：

1、用于辅助生殖实验室配子或胚胎体外显微操作时提供洁净环境，同时可配套1套倒置显微镜和1台体视显微镜使用。 

2、▲直流电风机，全速工作时噪音≤55dB，半速工作时噪音≤35dB。

3、▲采用垂直风设计，进风口及预过滤膜位于工作站顶部，便于更换，并可贴墙摆放。

4、工作站配置多重过滤系统，至少包括预过滤模块、活性炭过滤模块、高效过滤模块；聚酯材料的前过滤层；活性碳过滤层，高效HEPA过滤层，负压设计，避免污染颗粒进入净化系统。

5、▲净化区工作体积（W×D×H）：≥1750x580x730mm。

6、台面易于辨识标记，确保暗光操作不混淆病人样本。台面恒温区域边界有明显线条标示。

7、▲工作台面需对胚胎无毒无放射性。

8、采用水晶砖或不锈钢台面，台面抗划痕抗指纹处理。

9、采用数显式控制面板，与操作区分离，防止操作误触，可预设程序定时自动开机，提前加热台面。

10、恒温台面温度不均一性≤±0.3℃，可调节温度：±0.1℃。

11、▲配备防震系统：采用一体式防震台，防震支撑点需保证防震台上的倒置显微镜永久处于一个平面，受力均匀，无需手动充气或者电动充气，减震效果更加稳定，不占据工作站台面下方空间。

12、▲台面整块加热，可配置≥2个恒温区。

13、▲体视显微镜物镜下方位置配备直径≤65mm的恒温玻璃，更能清晰观测孔内样品，带独立控温，调节精度优于0.1℃。

14、报警系统：具备风速报警系统，当风流速率低于标准风流速率时报警。

▲15、工作台洁净区配备液晶显示屏，尺寸≤22寸，视觉效果更佳，可连接显微镜CCD拍照系统，实时显示或录制显微操作过程。 

★16、至少配置：体外受精洁净工作台 1台、一体式防震台1套、加热玻璃1套、体视镜光源1套、加热模块1套。
二、售后服务：整机原厂免费保修5年

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修五年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）；
