意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
一、技术要求：

1、有效容积：50L（±5%）。

▲2、内部材料：采用铜合金不锈钢，能有效抑制细菌滋生。内胆采用圆角设计，易于清理。

▲3、外门：采用彩色涂层钢板，双开门对应 ，用户可选择打开方向。

4、内门:采用强化玻璃，不易破裂。

5、搁板：采用铜合金不锈钢，搁板数≥3张，尺寸:长300x宽300x高10mm（±10mm) ，承重量:≥ 3.5kg/张 采用多段可调节设计，具备效抑制细菌滋生能力。

▲6、加热方式：直接气套式加热＋独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元，升温迅速，确保高精度高稳定的温度环境。

7、温度控制范围：≤+5℃～≥50℃ (环境温度:5℃～35℃)。

8、温度均匀性：±0.3℃。

▲9、温度波动幅度：±0.1℃。

▲10、二氧化碳控制方式：微电脑比例微积分（PID)控制。

11、二氧化碳浓度控制范围：0～20%。

12、二氧化碳浓度波动幅度：±0.15%。

13、二氧化碳接口：内径3～6mm。

14、采用二氧化锆氧气传感器，恢复时间快，使用寿命更长。

▲15、氧气控制方式：w微电脑比例微积分控制(PID)，范围：1-18%，氧气浓度波动幅度：±0.2%。

16、箱内湿度：95±5%R.H.。

17、过滤器≤ 0.3μm，有效率: 99.95% (氧气/二氧化碳或氮气/二氧化碳用)。

18、水位感应器采用光学反射检测法。

19、检测孔：≥1个， 直径30mm（±3mm)。
20、报警功能至少具备：高/低温报警，二氧化碳浓度波动，门未关报警，低水位，独立过热保护。

▲21、当键锁功能开启时，不能改变箱内温度或二氧化碳浓度，降低意外更改的风险。

二、售后服务：整机原厂免费保修3年

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修三年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）。
