意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
一、技术要求：

1、▲培养舱室可以同时容纳至少8个胚胎培养皿。每个培养皿内可同时培养至少16 枚胚胎。每台时差培养箱同时容纳至少128枚胚胎。

2、可同时兼容2种以上类型的时差培养皿，可同时实现对胚胎成组培养和单独培养进行实时监测拍照。

3、▲每台时差培养箱一年满载情况下，可实时监测拍照和培养超过560个第五天囊胚周期。

4、时差培养箱电源功率最大≤260W。

5、培养箱温度控制范围：36℃-39℃，精度：+/-0.2℃。

6、▲配套专用标签打印机。

7、★时差培养箱须内置气体预混装置，时差培养箱上具有二氧化碳气体接口和氮气气体接口，直接通入CO2纯气和N2纯气，无需使用预混气。

8、在时差培养箱上可以根据实验室实际要求，灵活的调节氮气和二氧化碳浓度。

9、氧气可调节范围：4% - 8% ±0.5% 或 大气含氧量。二氧化碳可调节范围：3% - 8% ±0.3%。

10、▲培养箱内置活性炭过滤器消除挥发性有机化合物。培养箱内置高效过滤器可以除掉99.95%的粒径>0.3 μm的微粒。

11、▲培养箱需内置主动气体循环，保证气体多重净化的同时无二次污染。

12、最多每6分钟可以完成一次气体循环。

13、采用干式培养箱，无需水盘，以避免可能的污染。

14、时差培养箱使用590-630 nm（±10nm)红色LED光源。

15、满足内置显微镜的高分辨率，内置显微镜的数值孔径NA值≥0.5。

16、▲相机分辨率≥2.8像素/微米。

17、5天培养期间，单枚胚胎受到总的光照能量暴露小于等于42 J m-2。

18、图像捕获间隔时间≤10分钟。每个照相时间点至少完成≥10层焦平面的图像捕获。

19、单张照片照明时间不超过0.03s。

20、时差培养系统内配置标签条形码打印机，且时差培养箱内置的扫码器可以扫描二维码标签，自动识别贴有标签的培养皿。

21、时差培养箱内置数据采集电脑，≥1 Gb 以太网网络，并配置≥10寸触摸屏。

22、配置高性能电脑以及功能强大的软件，通过软件可以实现对胚胎发育形态动力学、形态学进行回顾、注释和分析。

23、允许创建用户自定义的胚胎评估模型，用户可以建立自定义表达式来定义模型变量。软件至少可提供：加和构架、乘法构架、分类构架等3个模型构架。

24、软件可以按照指定的模型给胚胎进行评分和排序。

25、配套软件有自定义模型，以胎心形成做为评估终点，能够实时进行动态胚胎评分，并根据评分排序，辅助胚胎家进行胚胎决策。
26、专用时差培养皿：≥3个胚胎冲洗微孔（多功能孔），已通过细胞鼠胚试验，无致热源。

27、★配置：时差培养箱
1台、服务器硬件1台、服务器软件1套、培养皿80个、标签打印机1台、标签打印机专用油墨1套、培养皿用标签1000枚。
二、售后服务：整机原厂免费保修3年

商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修三年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）。
